故障分析与存储架构建议

10358-029｜V2.10.2

后台队列满报警根因、原始数据增长机制与空间优化落地方案

分析对象：\\wj-epb\EPB_Data\10358-029_V2.10.2_1053

事件时间：2026-08-05 10:47:27～10:47:30（北京时间）

分析版本：V2.10.2 / 文件版本 2.10.2.0

文档性质：现场故障复盘 + 数据存储架构整改建议

结论状态：直接触发原因已证实；1.167 s 停顿的唯一底层来源仍需 ETW/GC 暂停采样闭环

一句话结论 本次不是 EPB4/EPB5 或电源硬件先失效。Dev1 的 DAQ 回调出现约 1.167 s 空窗，驱动恢复后集中补交约 117 个 10 ms 批次，64 批后台处理队列被打满，程序按“禁止静默丢数”策略安全暂停；随后出现的 UnexpectedOutputOff 是安全关断被电源监控重复识别出的次生报警。

| 判断 | 结论 | 可信度 |
| --- | --- | --- |
| 首发故障 | Dev1 回调长间隔 → BackgroundQueueFull | 已证实 |
| 安全动作 | 暂停 EPB4/5、断电并在约 2 s 后恢复采集 | 已证实 |
| 主要促因 | 进程高分配 / 频繁全代 GC 与快照导出并发造成调度压力 | 中高 |
| 电源报警 | UnexpectedOutputOff 为软件安全关断后的重复/次生事件 | 高 |
| 硬件归责 | 现有证据不足以认定 NI 卡或电源硬件故障 | 未证实 |

建议决策

P0 先做：控制/存储链解耦、消除每批分配、修正重复电源报警、为后台队列保留 2～3 s 突发容量并继续使用数据年龄守门。

空间治理：运行时只写一份权威二进制；CSV 改为按需生成；Latest、报警、事故、学习目录只保存清单和引用，不再复制同一圈数据。

长期架构：本地 SSD 先落盘、分段校验、后台压缩后异步归档到 NAS；高频日志留内存环，异常时再封存。

# 1. 分析范围与证据

本报告直接读取版本化项目目录中的运行日志、事故快照、SQLite 索引和目录结构，并结合当前 V2.10.2 源码的数据链实现进行交叉验证。日志内部仍记录运行时项目根目录 D:\EPB_Data\10358-029，说明本次分析目录是现场项目的版本化归档副本；时间戳与事故关联号一致。

| 证据 | 关键内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| log/error.log、warning.log、run.log | 10:47:27.922 回调间隔 1167.33 ms；队列满、安全暂停、电源关断、自动恢复 | 故障时序 |
| IncidentSnapshots/.../incident.json | Code=BackgroundQueueFull；Affected=[4,5]；Result=Recovered | 事故边界与恢复 |
| daq_timing.csv | 回调、处理、持久化、HardFault 与恢复阶段记录 | 定位阻塞位置 |
| daq_runtime.csv | GC 次数、托管内存、线程池可用量 | 资源压力判断 |
| index.db | 13,243 圈、242,709,516 样本、各状态分布 | 数据规模量化 |
| 项目目录 + V2.10.2 源码 | 快照复制、双格式导出、环形存储、配额默认值 | 空间增长原因 |

# 2. 故障时间线

| 北京时间 | 事件 | 技术判断 |
| --- | --- | --- |
| 10:47:27.922 | Dev1 记录 expected=10.00 ms，callback interval≈1167.33 ms；EndRead=0.01 ms、Rearm=0.01 ms | 读取与重新挂起本身不慢，异常发生在回调获得调度之前/期间 |
| 10:47:27.933 | “DAQ后台有界队列已满，禁止静默丢弃” | 64 批后台处理队列触顶，首发故障 |
| 10:47:27.929～27.948 | 计时器暂停，EPB4/EPB5 输出撤销，记录 CorrelationId | 安全策略按设计执行 |
| 10:47:28.657 | 电源组 2 报 UnexpectedOutputOff | 监控看到了软件刚执行的安全关断，属次生报警 |
| 10:47:28.681～29.002 | 停止通道并确认电源组 2 关闭 | 设备进入安全状态 |
| 10:47:29.914 | DAQ 持久化自动恢复完成 | 采集链约 2 s 内重新建立，新鲜批次通过 |
| 10:48:12 | 操作员执行全部停止 | 人工处置，不是新的首发故障 |

故障链条 10 ms/批的 Dev1 回调暂停约 1.167 s → NI 缓冲中约 117 批待处理 → 回调恢复后短时间追赶 → 64 批后台队列无足够突发余量 → BackgroundQueueFull → EPB4/EPB5 安全暂停与断电 → 电源监控把预期关断重复记为 UnexpectedOutputOff。

# 3. 根因判断

## 3.1 直接原因：回调空窗导致追赶式突发

当前采样配置为 2 kHz、每批 20 点，因此每台设备正常约每 10 ms 产生一个批次。1.167 s 空窗相当于约 117 个批次。后台处理队列配置容量为 64 批，只覆盖约 640 ms 的稳态数据；当驱动补交积压批次时，即使处理器平均吞吐正常，也会因瞬时到达速率远高于消费速率而触顶。故障快照中的 HardFault 队列深度为 50，是安全处理已经启动后的竞态采样，不否定容量 64 的配置事实。

| 量 | 现场值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 期望批周期 | 10.00 ms | 2,000 Hz × 20 点/批 |
| 异常回调间隔 | ≈1,167.33 ms | 约 116.7 个批周期未交付 |
| EndRead / Rearm | 0.006 / 0.013 ms（量级） | NI 数据读取和重新挂起不是长耗时点 |
| 后台处理队列 | 64 批 ≈ 640 ms | 无法吸收 1.167 s 追赶突发 |
| 持久化恢复配置 | 容量 256、暂停深度 128、恢复深度 32 | 这是另一层队列，不等同于处理队列容量 |

## 3.2 高置信度促因：进程级分配和 GC 压力

事故前约 18.7 s 的运行时采样中，Gen0/Gen1/Gen2 回收分别增加约 138/75/14 次；托管内存反复在约 38～69 MB 间波动。线程池仍有约 2,038～2,042 个工作线程和约 999～1,000 个 I/O 线程可用，因此不是“线程池线程数量耗尽”。这些数据支持进程级分配/GC 和调度暂停是重要促因，但当前诊断只有 GC 计数，没有每次暂停持续时间，不能把 1.167 s 唯一归因于某一次 GC。

| 观察 | 证据 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| GC 频率异常 | 18.7 s 内 Gen2 +14 | 长时间实时进程不应如此频繁全代回收 |
| 线程池充足 | Worker≈2038～2042，I/O≈999～1000 | 排除线程池数量枯竭为主因 |
| 正常单批处理较快 | 处理最大约 15.95 ms；持久化最大约 23.60 ms | 平均能力足够，但对长空窗后的突发缺乏余量 |
| 运行时采样也迟到 | 故障附近采样本身约延后 573 ms | 支持存在进程级暂停/调度压力 |

## 3.3 代码层的高分配热点

每 10 ms、每设备构造 UI 用二维工程值副本；若旧 OnDiskBatch 订阅仍存在，还会复制时间戳与逐通道数组。

EpbDiskWriter 每批使用 Where / OrderBy / ToArray 生成临时对象；高频路径不应重复排序和分配。

快照、CSV、校验和与目录创建在故障/停止附近并发发生，扩大磁盘和 GC 抖动窗口。

诊断环本身已预分配，问题不在“保留证据”这个目标，而在高频字符串/对象和数据副本的生成方式。

## 3.4 次生报警：UnexpectedOutputOff

程序先因 BackgroundQueueFull 主动撤销 EPB4/EPB5 输出并关闭电源组 2；随后电源监控观察到“运行中输出关闭”，又产生 UnexpectedOutputOff。应通过 expected-off token / CorrelationId / 状态锁存，把同一次安全关断合并到主事故，避免 UI 误导为第二个独立电源故障。

# 4. 当前项目结构与空间增长原因

当前结构把“权威原始数据、便捷导出、事故证据、最新数据视图”混在多个目录中，且多处通过物理复制实现，造成同一圈数据反复占空间。

| 目录/存储 | 当前行为 | 空间属性 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| DataStore（程序工作目录） | 12 个 100 MB 内存映射 .dat 环 | 固定约 1.2 GB | 仅约 27.3 分钟/通道连续容量；老索引可能指向已覆盖区 |
| index.db + WAL | 每圈索引、WAL 模式 | 本次约 2.1 MB + 4.1 MB | 数据库不是主要体积；需检查点和覆盖代次语义 |
| Latest | 每次停止/报警导出最近 10 圈，CSV+BIN，新建时间戳目录 | 不受控增长 | 现有 177 个目录，约 1,770 份圈导出，重复最严重 |
| HistoricalSnapshots | 每通道保留约 12 个 BIN | 有界 | 可由权威数据引用替代 |
| AlarmSnapshots | 多通道最近 N 圈 CSV+BIN + 诊断 | 51 个事件目录 | 一次事件可能复制约百 MB；缺少全局总量上限 |
| IncidentSnapshots | 受影响通道最近 10 圈双格式 + DAQ 诊断 | 本次单事故约 34 MB | 与 Latest/Alarm 重复 |
| WarningSnapshots | 默认 CSV+BIN；SoftWarningQuotaMb=0 | 默认无限 | 轻告警也可长期堆积 |
| LearningCycles | 按 RunId 建目录导出学习数据 | 31 个顶层目录 | 成功学习批次缺少去重/归档策略 |
| PowerSupplyTelemetry | 每运行 CSV 连续记录 | 44 文件、123.76 MB | 稳定阶段大量重复点，单文件已达约 20 MB |
| log | 按日/50 MB 轮转，保留 30 天 | 本次 0.86 MB | 控制较好，不是主要空间来源 |

Latest 目录分布

| 通道 | 时间戳快照目录数 | 每目录内容 |
| --- | --- | --- |
| EPB4 | 31 | 最近 10 圈 × CSV+BIN |
| EPB5 | 33 | 最近 10 圈 × CSV+BIN |
| EPB8 | 29 | 最近 10 圈 × CSV+BIN |
| EPB9 | 28 | 最近 10 圈 × CSV+BIN |
| EPB10 | 28 | 最近 10 圈 × CSV+BIN |
| EPB11 | 28 | 最近 10 圈 × CSV+BIN |
| 合计 | 177 | 约 1,770 圈副本 / 3,540 个数据文件 |

# 5. 数据规模与容量模型

| 指标 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SQLite 圈数 | 13,243 圈 | 约 22.7 小时范围 |
| 样本总数 | 242,709,516 | 6 个启用通道 |
| 平均每圈 | 18,327 点 | 约 9.16 s @ 2 kHz |
| 32 B/点权威 BIN | 约 7.23 GiB | 仅逻辑原始量，不含重复快照 |
| 典型单圈 BIN | 约 0.59 MB | 现场样本目录实测 |
| 典型单圈 CSV | 约 1.10 MB | 约为 BIN 的 1.88 倍 |
| 双格式单圈 | 约 1.69 MB | 同一数据保存两遍 |
| 按本次吞吐折算 | BIN 约 7.65 GB/天 | 未压缩、无重复副本 |

可立即获得的确定性节省 CSV 约为 BIN 的 1.88 倍。若运行时只保留 BIN，把 CSV 改成需要时生成，同一批“CSV+BIN”数据的体积可直接下降约 65%（1 − 1 / 2.88）。再把 Latest/Alarm/Incident 的物理复制改成引用，快照额外占用可降到权威原始数据的 5% 以内。

## 5.1 为什么“固定环 + 长期索引”存在语义风险

当前每通道 100 MB、每点 32 B、2 kHz，连续数据容量约 1,638 s，即 27.3 分钟。数据库却索引了 20 多小时、2,000 多圈/通道；如果完成圈没有被可靠复制为唯一长期权威文件，环形区覆盖后，老索引中的 offset 可能已指向新数据。必须把环形区定义为“短期缓存”，并为关闭分段生成不可变文件；索引至少记录 segment_id、generation、offset、count 和 checksum。

## 5.2 压缩收益的边界

建议使用“对传感器精度无损”的定点整数或保留 float64 的字节级无损压缩。Zstandard 对时间戳增量、平稳电流/压力通常有较好效果，但实际压缩比依赖噪声和量化方式。本文只把 2～4 倍作为保守容量规划区间，必须用 24 小时现场数据基准测试后确定；不应以未经验证的 8～15 倍承诺上线。

# 6. 推荐的数据与日志架构

核心原则 一份权威数据，多份轻量视图；实时链只做预分配和顺序追加；所有 CSV、压缩、哈希、快照整理和 NAS 复制都在低优先级后台执行，且不得反压控制线程。

| 层级 | 介质与格式 | 写入策略 | 保留与用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 控制证据环 | 内存，预分配；每设备 60～120 s | DAQ/控制线程只写固定槽位，无对象分配 | 平时覆盖；异常时冻结前后窗口 |
| L1 热数据 | 本地 SSD，64 MiB 左右分段二进制 | 顺序追加；帧级 CRC32C；250～500 ms 或圈结束刷盘 | 当前段 + 最近 24 h，全速率，立即可回放 |
| L2 温数据 | 本地/NAS，关闭段 Zstd level 1～3 | 后台压缩、校验后原子登记 manifest | 30～90 天全速率；事故数据 pin |
| L3 冷归档 | NAS 项目包 / 内容寻址对象 | 异步复制、校验、可重建索引 | 项目期或法规周期；摘要长期保留 |
| 元数据 | SQLite WAL | 每圈/每 100～500 ms 批量事务；空闲 checkpoint | 只存定位、状态、摘要、hash，不存重复波形 |
| 导出层 | CSV/Excel 临时缓存 | 用户请求时从权威数据生成 | 默认 24 h TTL；非权威、可删除 |

推荐写入流

| 步骤 | 数据流 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NI 回调 → 预分配控制环 | 先保证序号、generation 和控制新鲜度 |
| 2 | 同一批 → 预分配存储环 | 队列满不得静默丢弃；与控制环故障域隔离 |
| 3 | 单写线程 → 本地分段文件 + SQLite manifest | 只顺序写；不做 CSV/LINQ/目录复制 |
| 4 | 段关闭 → 校验 → 后台 Zstd 压缩 | 压缩失败保留原段；不阻塞采集 |
| 5 | 异步复制到 NAS → 二次 hash 校验 | 网络抖动只积压本地归档队列 |
| 6 | Latest/Alarm/Incident → manifest 引用 | 同一 cycle_id / segment_id 不再物理复制 |

## 6.1 即时记录与崩溃恢复

每个分段包含版本、RunId、Device、通道位图、采样率、起止序号、时间基准和量化尺度；每帧带长度、序号与 CRC32C。

manifest 采用先写临时记录、刷盘、原子提交；程序重启时扫描最后一段，截断不完整尾帧并重建索引。

圈结束、报警、安全停机时执行强制刷盘；稳定运行可在 250～500 ms 窗口内批量刷盘，避免每 10 ms fsync。

若业务要求断电后零丢失，应增加带缓存保护的工业 SSD/UPS；仅靠软件无法保证突然掉电时操作系统缓存中的最后数据绝对落盘。

# 7. 目录与保留策略

| 对象 | 新规则 | 建议默认值 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Latest | 每通道仅保留一个原子更新的 latest.json，引用最近 10 圈 | 不再创建时间戳副本目录 | 消除当前最主要的重复 |
| HistoricalSnapshots | 改为收藏/标签，不复制 BIN | 最近 12 圈仅保存 cycle_id 列表 | 目录从数据仓降为视图 |
| WarningSnapshots | 保存事件 JSON + 证据窗口引用；禁止默认双格式 | SaveCsv=false；SoftWarningQuotaMb=2048/项目 | 轻告警空间有上限 |
| AlarmSnapshots | 保存前 30 s、后 60 s 的引用和控制证据 | 项目总量 30 GB 或最近 50 个；未结案可 pin | 完整取证且可预测 |
| IncidentSnapshots | 同一 CorrelationId 只建一个事故包 | 错误级保留项目期；不复制最近 N 圈 | 去重派生报警 |
| LearningCycles | 最新成功学习集 + 异常集 pin；旧成功集压缩归档 | 在线 1 个成功集；其余 manifest/冷归档 | 保留可追溯性 |
| Power telemetry | 变化驱动 + 心跳；事故窗口保持全速率 | 稳态 1 Hz 或阈值变化；±60 s 全速率 | 稳定阶段预计少 5～10 倍行数 |
| 应用日志 | 结构化 JSONL，按大小/日期轮转，关闭文件压缩 | INFO 30 d；WARN 90 d；ERROR/事故项目期 | 详尽但可检索、可控 |
| DAQ 高频诊断 | 内存环 + 每分钟分位摘要；异常时封存明细 | 60～120 s 明细；p50/p95/p99/max | 避免每回调落一行日志 |
| CSV 导出 | 从权威文件即时生成，作为缓存 | 默认 24 h 自动清理 | 用户体验不变，存储显著下降 |

## 7.1 建议的新项目目录

ProjectRoot/
  manifest/index.db          # 圈、事件、segment 引用与 hash
  data/hot/*.epbseg          # 本地 SSD 开放/最近分段
  data/warm/*.epbseg.zst     # 已关闭、校验、压缩的全速率段
  events/<CorrelationId>/    # incident.json + 证据引用，不复制波形
  views/latest/<EPB>.json    # 最近 10 圈视图，原子覆盖
  exports/                   # 按需 CSV/Excel，带 TTL
  logs/*.jsonl.zst           # 结构化轮转日志
  telemetry/*.zst            # 稳态降采样 + 事故全速率窗口

网络盘原则 实时采集先写本地 SSD，NAS 只承担异步归档。网络共享的瞬时延迟、杀毒扫描、SMB 重连或目录元数据操作都不应进入 DAQ/控制关键路径。

# 8. V2.10.2 故障整改建议

## 8.1 P0：下一轮长跑前必须完成

| 序号 | 整改 | 关键验收 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | 用 ETW/PerfView 或 EventPipe 记录 GC pause、分配率、线程调度、NI 回调；异常时随事故包封存 | 能把下一次 >100 ms 空窗唯一定位到 GC、驱动、调度或代码阻塞 |
| P0-2 | 消除每批 UI 二维副本、LINQ 排序/ToArray、旧 OnDiskBatch 重复拷贝；UI 降到 20～30 Hz | 稳态热路径持续分配接近 0；Gen2 <1 次/10 min，单次 GC pause <20 ms |
| P0-3 | 控制与归档分离：控制取最新且按 age 守门；归档队列可扩到 256～512 批 | 2 s 回调追赶不丢归档数据；控制数据 age>100 ms 仍立即安全停机 |
| P0-4 | 快照导出改低优先级有界工作器；同 cycle_id/hash 去重；禁止故障线程同步写 CSV | 快照写盘不占用 DAQ/控制线程；重复导出计数为 0 |
| P0-5 | ExpectedOutputOff token + CorrelationId 合并电源监控事件 | 软件安全关断不再生成独立 UnexpectedOutputOff |
| P0-6 | Latest 原子更新 + 只保留一份；Warning/Alarm/Incident/Learning/Telemetry 设置总量配额 | 磁盘增长按策略可预测；达到阈值先告警再清理非 pin 数据 |
| P0-7 | 产品启动日志记录版本、Git commit、文件 SHA-256、配置 hash | 仅凭项目目录可确认现场二进制 |

## 8.2 队列容量的正确用法

把后台归档队列从 64 调到 256（约 2.56 s）或 512（约 5.12 s）可以吸收本次 1.167 s 追赶，但只能作为突发缓冲，不是根因修复。控制链不能消费积压旧数据来维持运行：应以 LastControlProcessedTick 和最老待处理批次年龄判断新鲜度，达到 80～100 ms 仍应安全停机；断电状态下可丢弃旧控制批并从最新批重新同步。

## 8.3 P1：完成权威分段存储

实现 .epbseg 格式、帧校验、崩溃修复工具、SQLite manifest 和回放 API。

以内容 hash/cycle_id 统一 Latest、Historical、Warning、Alarm、Incident、Learning 的引用。

完成 Zstd 基准测试，确定 float64 无损或按传感器分辨率定点无损的最终方案。

提供一键 CSV/Excel 导出；导出缓存到期自动清理，不能作为唯一证据源。

# 9. 验证与上线准入

| 测试 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 24～72 h 六路长跑 | 2 kHz、两设备、六通道，完整采集与控制 | 无静默丢批；序号连续；无错误重复报警 |
| 2 s 回调空窗/突发 | 故障注入或回放积压批次 | 归档数据完整；控制在 age 阈值内安全处置；队列不失控 |
| GC 与分配 | ETW/PerfView，按设备和线程归因 | 稳态 Gen2 <1/10 min；无 >20 ms GC pause；热路径分配达标 |
| 断电恢复 | 强制结束进程、系统掉电模拟、尾段损坏 | 自动截断坏尾帧；index quick_check=ok；CRC/序号一致 |
| 容量 | 连续 24 h 记录并统计 bytes/sample、bytes/cycle | 权威数据符合基准；快照额外占用 <5% |
| 回放 | 随机抽 100 圈 + 全部事故 | 曲线、摘要、时间轴、hash 一致；CSV 可重建 |
| NAS 中断 | 断网 2～4 h 后恢复 | 本地持续记录；异步补传；控制无抖动 |
| 配额 | 制造大量 warning/alarm/telemetry | 非 pin 数据按策略清理；pin 事故不丢；提前告警 |

# 10. 现场立即措施

不要在程序运行中手工删除 index.db、WAL、正在写入的 .dat 或当前快照目录。

先停止程序并做一次完整只读备份，再清理历史 Latest 重复目录；保留最新目录和所有未结案事故，清理动作应有清单、hash 与回滚路径。

下一版配置先将 WarningSnapshots 的 SaveCsv 关闭，并设置非零 SoftWarningQuotaMb；在验证 manifest 引用可回放前，BIN 仍保留。

将 DaqProcessingQueueCapacity 暂调到 256 只能作为短期抗突发措施，必须同时保留 100 ms 控制新鲜度联锁，并完成 ETW 监控。

对本地 SSD 和 NAS 分别监控可用空间、写延迟、归档积压；建议在 20%/10% 余量发预警/停止新任务。

不建议 不要关闭队列满报警、不要放宽控制数据新鲜度阈值、不要用无限增长的队列掩盖停顿，也不要把实时写入直接迁到网络盘。上述做法会降低可见性或扩大失控风险。

# 11. 实施顺序与预期收益

| 阶段 | 范围 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 / 1～2 天 | Latest 单目录、关闭运行时 CSV、配额、重复报警去重、版本指纹 | 立即阻断主要重复增长；双格式数据约节省 65% |
| 第 2 阶段 / 3～5 天 | 热路径零分配、UI 降频、低优先级快照、ETW 事故封存 | 降低回调长停顿概率，并能闭环归因 |
| 第 3 阶段 / 1～2 周 | 分段权威存储、manifest、CRC、崩溃修复、按需导出 | 即时可靠记录 + 快照零复制 + 可恢复 |
| 第 4 阶段 / 2～3 周 | Zstd、温冷分层、NAS 异步归档、回放与清理工具 | 长期容量可预测，完整证据可检索 |

# 附录 A：本次数据库摘要

| 通道 | 圈数 | 样本数 | 平均点/圈 | 完成 | 报警 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPB4 | 2,330 | 42,186,341 | 18,105 | 2,116 | 8 |
| EPB5 | 2,266 | 39,777,777 | 17,554 | 2,040 | 8 |
| EPB8 | 2,168 | 39,733,533 | 18,327 | 1,937 | 7 |
| EPB9 | 2,157 | 40,605,321 | 18,825 | 1,939 | 4 |
| EPB10 | 2,155 | 42,990,343 | 19,949 | 1,939 | 4 |
| EPB11 | 2,167 | 37,416,201 | 17,266 | 1,939 | 4 |
| 合计 | 13,243 | 242,709,516 | 18,327 | 11,910 | 35 |

| 状态 | 圈数 | 样本数 |
| --- | --- | --- |
| completed | 11,910 | 219,826,445 |
| learning_completed | 1,241 | 22,038,264 |
| alarm | 35 | 557,370 |
| failed | 21 | — |
| canceled | 14 | — |
| learning_failed / canceled | 22 | — |

# 附录 B：结论边界

已证实：首发触发条件是 Dev1 的 1.167 s 回调空窗及随后 BackgroundQueueFull。

已证实：安全暂停、断电和自动恢复路径均执行；没有静默丢弃。

高置信度：进程分配/GC 和快照 I/O 是调度压力的重要来源。

待闭环：缺少每次 GC pause、NI 驱动 DPC/ISR、线程调度和杀毒/SMB 延迟的统一时间线，因此不能唯一指出 1.167 s 空窗来自其中哪一项。

容量估算：压缩比和长期日增长为规划值；最终以 24～72 h 现场基准测试为准。

证据位置

\\wj-epb\EPB_Data\10358-029_V2.10.2_1053\log

\\wj-epb\EPB_Data\10358-029_V2.10.2_1053\IncidentSnapshots

\\wj-epb\EPB_Data\10358-029_V2.10.2_1053\index.db

D:\Github\wanxiang\EPBTest\IO.NI\TwoDeviceAiAcquirer.cs

D:\Github\wanxiang\EPBTest\Controller\EpbManager.cs

D:\Github\wanxiang\EPBTest\MTTfTest\App.config

D:\Github\wanxiang\EPBTest\MTTfTest\Config\AlarmConfig.xml