设备运维 · 通信调试 · 风险核验

GW Instek PSW

程控电源运维与调试手册

PSW 30-72 · PSW 30-108 · EPB 测试台

依据现场资料、项目实现与厂家公开手册整理

2026-07-29

未完成实机回读的项目均标记为“待现场核验”

# 目录

1. 文档目的与证据边界

2. 现场设备与主要规格

3. 安全要求

4. 现场网络与控制链路

5. SCPI 通信与快速调试

6. 标准上电、调试与关机流程

7. 共享供电与电流竞争

8. Remote Sense 与大电流接线

9. 历史资料、当前代码与厂家标准差异

10. 常见故障排查

11. 现场调试记录表

12. 验收清单

13. 参考资料

14. 待现场核验项

适用对象：EPB 测试台运维、设备调试与软件开发人员 适用设备：GW Instek PSW 30-72、PSW 30-108 文档状态：根据现场资料、项目代码和厂家公开资料整理；未完成实机回读的项目均标记为“待现场核验” 更新日期：2026-07-29

# 1. 文档目的与证据边界

本手册用于统一现场程控电源的设备识别、网络连接、SCPI 调试、安全操作、共享供电风险判断和故障排查方法。它不能替代厂家安全说明，也不能替代现场电气图纸和经过批准的作业指导书。

资料可信度按以下顺序处理：

1. 厂家用户手册、编程手册和规格资料；

2. 现场设备照片及逐台执行 *IDN? 得到的回读；

3. 当前网络记录、项目配置和程序实现；

4. 历史调试截图与历史控制说明。

当不同来源发生冲突时，不直接选择某一方作为事实，而是记录冲突并要求现场回读。当前现场已验证电源原生 Socket 端口为 2268；历史记录和截图中的 30000 仅作为旧记录或代理/串口服务器端口留档，不作为当前直连端口。

# 2. 现场设备与主要规格

现场照片可以确认存在 PSW 30-72 和 PSW 30-108 两种型号。照片不能确认每台设备的序列号、固件版本和网络地址；这些信息必须逐台执行 *IDN? 后登记。

现场程控电源照片

| 项目 | PSW 30-72 | PSW 30-108 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | Type II，多量程直流电源 | Type III，多量程直流电源 |
| 输出电压 | 0～30 V | 0～30 V |
| 输出电流 | 0～72 A | 0～108 A |
| 最大输出功率 | 720 W | 1080 W |
| 交流输入标称 | 100～240 Vac，47～63 Hz | 100～240 Vac，47～63 Hz |
| 最大输入标识 | 1000 VA MAX | 1500 VA MAX |
| 外形尺寸（宽×高×深） | 约 142×124×350 mm | 约 214×124×350 mm |
| 主机重量 | 约 5 kg（新版产品手册约 5.3 kg） | 约 7.5 kg |
| 冷却 | 内置风扇强制风冷 | 内置风扇强制风冷 |
| 标准远控接口 | LAN、USB Host/Device、模拟控制 | LAN、USB Host/Device、模拟控制 |
| 主要保护 | OVP、OCP、过温保护、关断保护 | OVP、OCP、过温保护、关断保护 |

## 2.1 多量程功率约束

型号中的最大电流和最大电压不能在所有工况下同时取得。任何设定都必须同时满足：

0 ≤ VSET ≤ 30 V
0 ≤ ISET ≤ 额定最大电流
Vout × Iout ≤ 额定最大功率

例如在 24 V 输出附近，仅按功率上限估算：

PSW 30-72 的输出电流理论上限约为 720 W ÷ 24 V = 30 A；

PSW 30-108 的输出电流理论上限约为 1080 W ÷ 24 V = 45 A。

实际可用范围还受设备多量程工作曲线、保护设定、线损、温升和负载动态影响。现场调试不得只看电流额定值而忽略功率限制。

## 2.2 前面板识别

Voltage 旋钮：设置电压。

Current 旋钮：设置电流。

Set：查看或设置电压、电流限制。

OVP/OCP：设置过压、过流保护。

Output：启停输出；输出有效时按键指示灯点亮。

Lock/Local：锁定或恢复本地面板操作。

PWR DSPL：切换 V/A、V/W 或 A/W 显示。

CV：恒压工作状态。

CC：恒流或达到电流限制状态。

RMT：远程控制状态。

ALM：保护或报警状态。

功率条：显示当前输出功率占额定功率的比例。

## 2.3 后面板识别

正、负输出端子；

+S、-S Remote Sense 端子；

保护接地端；

LAN 端口；

USB-B 远控端口；

模拟控制/监视接口；

风扇和进、出风区域；

交流输入与序列号标签。

# 3. 安全要求

## 3.1 上电前

1. 确认型号、交流输入、保护接地和输出极性。

2. 确认输出端子、线缆、保险、继电器和连接器的额定电流不低于预期最大电流。

3. 使用适配的端子和防护罩，不允许用裸线临时搭接大电流输出。

4. 确认风道未被线束、面板或相邻设备遮挡。

5. 确认 Remote Sense 接法正确；不用远端补偿时必须按厂家要求保持本地 Sense 接法。

6. 在输出为 OFF 的状态下完成接线和极性复核。

## 3.2 运行中

运行环境应为室内、无阳光直射、低粉尘、非导电污染，环境温度 0～50 ℃、相对湿度 20%～85%、海拔低于 2000 m。

不得通过提高电流限制来掩盖卡钳堵转、接触不良或并发电流竞争。

出现 ALM、异常 CC、输出电压明显跌落、风扇异常、焦味或端子过热时，立即停止相关试验。

Remote Sense 只能补偿线路压降，不能提升电源额定电压、功率或线缆容量。

## 3.3 断电与检修

1. 发送 OUTP OFF 并回读 OUTP? = 0。

2. 确认实测输出电压已降到安全水平。

3. 需要重新接线或拆机时，再断开交流输入。

4. 只有具备资质的人员才能拆机检修。

# 4. 现场网络与控制链路

## 4.1 当前记录

| 对象 | IP | 端口记录 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电脑 | 192.168.1.100 | - | 来自当前 IP 记录 |
| 电源 1 | 192.168.1.101 | 2268 | 当前原生 Socket 端口；IP 待 *IDN? 绑定确认 |
| 电源 2 | 192.168.1.102 | 2268 | 同上 |
| 电源 3 | 192.168.1.103 | 2268 | 同上 |
| 电源 4 | 192.168.1.104 | 2268 | 同上 |

历史控制说明内的截图显示远端 192.168.200.100:30000，与当前 192.168.1.x 网段不是同一记录。不得把历史截图直接作为当前设备地址。

## 4.2 厂家原生 LAN Socket

根据 PSW Series Programming Manual v2：

F-36 = 1：启用 LAN；

F-37 = 0：使用静态地址，或设为 1 使用 DHCP；

F-39～F-42：静态 IP 的四段；

F-43～F-46：子网掩码的四段；

F-57 = 1：启用 Socket Server；

原生 Socket 端口固定为 2268，不可配置；

Socket 功能要求 PSW 固件 V1.12 或以上。

更改 LAN 参数后可能需要重启设备或刷新连接。现场设置前应先记录旧值，避免同时修改多台设备后无法定位。

## 4.3 历史 30000 端口记录

项目中曾存在三类 30000 记录：

1. 旧版 IP 表中四台电源均写为端口 30000；

2. 历史调试截图连接 192.168.200.100:30000；

3. 历史 MTTfTest\App.config 和旧程序使用 127.0.0.1:30000。

这些证据更像“本机服务、串口服务器或代理转发”，但目前没有发现代理服务的身份、协议转换规则和部署说明。现场必须完成以下核验：

直接连接：电源实际 IP:2268 → 发送 *IDN?\n旧代理链路：仅在现场明确存在代理服务时，使用其记录的 IP:30000\n当前验收：保存原生 2268 端口的响应、终止符、超时和错误返回

除非取得代理服务的身份、配置和协议，不得将 30000 作为当前连接端口，也不得用它替代原生 2268 进行验收。

# 5. SCPI 通信与快速调试

## 5.1 报文规则

命令不区分大小写，短格式用手册中大写字母部分表示。

查询命令以 ? 结尾，发送后必须读取响应。

推荐每条命令以 CR+LF 结束；厂家 Realterm 示例同时启用 +CR 和 +LF。

一次只验证一条命令，确认响应后再进入下一步。

对设置命令必须执行回读和错误队列检查，不能把“Socket 发送成功”当作“设备设置成功”。

## 5.2 最小连接验证

*IDN?
OUTP?
SOUR:VOLT?
SOUR:CURR?
MEAS:ALL:DC?
STAT:OPER:COND?
STAT:QUES:COND?
OUTP:PROT:TRIP?
SYST:ERR?

*IDN? 的典型响应格式为：

GW-INSTEK,PSW-XXX-X,序列号,固件版本

只有型号、序列号和固件版本均已返回，才能把 IP 与现场设备资产绑定。

## 5.3 常用命令

| 目的 | 推荐命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备身份 | *IDN? | 厂家、型号、序列号、固件 |
| 清状态 | *CLS | 清除标准状态数据；不等于清除保护跳闸 |
| 设置电压 | SOUR:VOLT 12 | 示例为 12 V |
| 回读电压设定 | SOUR:VOLT? | 必须与期望值核对 |
| 设置电流 | SOUR:CURR 20 | 示例为 20 A |
| 回读电流设定 | SOUR:CURR? | 必须与期望值核对 |
| 设置 OVP | SOUR:VOLT:PROT 15 | 示例值必须按 DUT 确认 |
| 回读 OVP | SOUR:VOLT:PROT? | 核对保护设定 |
| 设置 OCP | SOUR:CURR:PROT 25 | 示例值必须按 DUT 和线束确认 |
| 回读 OCP | SOUR:CURR:PROT? | 核对保护设定 |
| 开启输出 | OUTP ON | 开启前必须完成设定回读 |
| 关闭输出 | OUTP OFF | 安全停机首选命令 |
| 回读输出状态 | OUTP? | 0 为关闭，1 为开启 |
| 实测电压 | MEAS:VOLT:DC? | 返回平均输出电压 |
| 实测电流 | MEAS:CURR:DC? | 返回平均输出电流 |
| 实测电压、电流 | MEAS:ALL:DC? | 返回格式为“电压,电流” |
| 实测功率 | MEAS:POW:DC? | 返回平均输出功率 |
| 保护状态 | OUTP:PROT:TRIP? | 1 表示保护已触发 |
| 清保护 | OUTP:PROT:CLE | 仅在故障原因排除后使用 |
| 错误队列 | SYST:ERR? | 最多保存 32 个错误；重复读取直到无错误 |
| 自检 | *TST? | 0 表示未发现自检错误 |

表中的电压、电流和保护值仅为命令格式示例，不是 EPB 试验推荐参数。

## 5.4 CV、CC 与限制状态

查询：

STAT:OPER:COND?

返回值按位解释：

位 8，权值 256：CV，恒压模式；

位 10，权值 1024：CC，恒流模式；

位 11，权值 2048：输出开启延时；

位 12，权值 4096：输出关闭延时。

查询：

STAT:QUES:COND?

关键状态位：

1：OVP 已触发；

2：OCP 已触发；

16：过温保护已触发；

256：达到电压限制；

512：达到电流限制；

2048：关断报警；

4096：达到功率限制。

若同一次返回中有多个位被置位，应使用按位与运算分别判断，不能只用等值比较。

# 6. 标准上电、调试与关机流程

## 6.1 首次接入

1. 输出保持 OFF，完成保护接地、极性、线径、端子和风道检查。

2. 读取面板型号和序列号标签。

3. 通过原生 IP:2268 建立连接。

4. 发送 *IDN?，保存完整原始响应。

5. 读取 OUTP?、SOUR:VOLT?、SOUR:CURR?、OVP/OCP、状态寄存器和错误队列。

6. 将 IP、型号、序列号、固件和电源组绑定到资产表。

7. 未确认身份或回读异常时，不允许启动批量试验。

## 6.2 参数设置

1. OUTP OFF，并确认 OUTP? = 0。

2. 设置 OVP、OCP，并立即回读。

3. 设置电压、电流，并立即回读。

4. 查询 SYST:ERR?，清空并记录所有错误。

5. 再次检查输出端接线和 EPB 分组。

6. OUTP ON，确认 OUTP? = 1。

7. 读取 MEAS:ALL:DC?、CV/CC 和 Questionable 状态。

## 6.3 运行监控

每次试验至少记录：

UTC 或统一时基时间戳；

电源编号、IP、型号、序列号和固件；

VSET、ISET、OVP、OCP；

实测 V/I/P；

OUTP?；

CV/CC；

电压限制、电流限制、功率限制及保护状态；

各 EPB 支路电流、DO 命令和继电器反馈；

错误队列原始文本。

## 6.4 正常关机

1. 停止向 EPB 发送动作命令。

2. OUTP OFF。

3. 回读输出状态和实测电压。

4. 等待负载与电源内部能量释放完成。

5. 保存最终状态、错误队列和试验日志。

6. 需要断开接线时再切断交流输入。

# 7. 共享供电与电流竞争

一台电源给多个 EPB 支路供电时：

Iout = Ibranch1 + Ibranch2 + ... + IbranchN

当并发支路总需求超过 ISET 或功率上限时，电源可能进入 CC 或功率限制，输出电压随之下降。电源只限制总输出，不会保证各支路平均分配电流。支路电流由电机反电势、线阻、触点压降、机构负载和动作相位共同决定。

运维要求：

容量未验证前，同一电源组内的高电流阶段应错峰或互斥。

不得把总电源限流当作每个支路的短路、堵转保护。

线束、保险、继电器、连接器和端子的允许电流必须逐项核对。

进入异常 CC、功率限制或明显压降时，应停止共享该电源的相关通道并留存状态。

新的 ISET 必须根据单支路峰值、并发实测、最坏温度和安全裕量确定，不能只为跨过软件电流阈值而提高。

# 8. Remote Sense 与大电流接线

Remote Sense 用于补偿输出端到负载端之间的线路压降。30 V 型号每根 Sense 线的补偿能力按厂家规格为 0.6 V。

使用要求：

1. Sense 线必须直接取样负载端电压，不得与大电流线共用不可靠触点。

2. Sense 线应绞合、远离强干扰线束，并按厂家接线图保持极性。

3. 主输出线必须独立承担全部负载电流，Sense 线不得承载负载电流。

4. 不使用 Remote Sense 时，按厂家要求将 +S、-S 保持在本地 Sense 接法。

5. Sense 线断开、反接或接触不良可能导致输出异常，首次启用必须从低电压、低电流开始验证。

6. Remote Sense 不能补偿超过规格的线损；压降过大应增大线径、缩短线缆或改善触点。

# 9. 历史资料、当前代码与厂家标准差异

| 项目 | 历史资料/当前实现 | 厂家 PSW 标准 | 结论与动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备模型 | 历史说明含负电流、负功率和负载模式 | PSW 30-72/30-108 为单向直流电源 | 历史命令明显来自其他设备或代理协议，不得直接套用 |
| 远程命令 | SYST:REM、FUNC VOLT | 官方使用标准 PSW SCPI；远控状态可用 SYST:COMM:RLST（固件要求适用） | 逐条以 SYST:ERR? 和回读验证 |
| 电流限制 | CURR:LIM、CURR:LIM:NEG | SOUR:CURR 与 SOUR:CURR:PROT | 负电流不适用于现场 PSW；待确认代理是否转换 |
| 功率限制 | POW:LIM ±10000 W | 设备受 720 W/1080 W 额定功率约束，状态可查询功率限制位 | 10000 W 与现场型号不符 |
| 电压配置 | Voltage=50 | 两种现场型号均为 0～30 V | 当前配置超范围，批量运行前必须修正或确认配置未作用于 PSW |
| 电流配置 | MaxCurrent=20、MinCurrent=-20 | 输出电流为非负设定 | 20 A 可作为候选上限，但必须回读；-20 A 不适用 |
| 网络端口 | 当前现场 192.168.1.101～104:2268 | 原生 Socket 固定 :2268 | 逐台验证 TCP 与 *IDN?；旧 30000 仅作历史/代理记录 |
| 多台设备 | 程序只发现一个逻辑 AsyncTcpClient 电源客户端 | 现场记录四台电源 | 当前软件可能只连代理或没有逐台监控，待架构确认 |
| 响应处理 | powerDataReceived 未处理设备响应 | 查询必须读取并解释返回值 | 增加身份、设定、实测、状态和错误闭环后才能证明控制生效 |
| 输出启停 | OUTP 1/0 | OUTP ON/OFF 或 OUTP 1/0 均有效 | 命令本身兼容，但仍需 OUTP? 回读 |
| 历史地址 | 192.168.200.100:30000 | 当前记录为 192.168.1.101～104 | 不是同一网络记录，不得混用 |

# 10. 常见故障排查

| 现象 | 优先检查 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| Socket 无法连接 | IP、掩码、网线、F-36、F-57、固件、端口 | 先验证 IP:2268；不要默认尝试旧 30000 |
| 能连接但无响应 | CR/LF、查询读取、超时、代理协议 | 用 *IDN? 单命令测试并保存十六进制收发 |
| 返回 Command error | 命令不属于 PSW、空格/参数错误、代理未转换 | 读取 SYST:ERR?；按官方命令树改写 |
| 输出无法开启 | OVP/OCP/过温/关断保护、外部控制 | 查 OUTP:PROT:TRIP? 与 STAT:QUES:COND?，排除原因后再清保护 |
| 频繁进入 CC | ISET 太低、并发峰值、支路短路或堵转 | 分离支路，检查单路峰值，再验证错峰策略 |
| 电压下降但电流未到额定最大值 | 达到功率限制、线损或交流输入异常 | 查功率限制位、V/I/P 与端子压降 |
| 面板显示与软件设定不同 | 命令未生效、控制源不同、未回读 | 对比 SOUR:VOLT?、SOUR:CURR?、面板和错误队列 |
| 输出关闭后电压下降慢 | 负载特性、Bleeder 设置、输出电容 | 等待实测降到安全值，不凭固定延时判定 |
| USB 不稳定 | 驱动、VISA 冲突、USB 接口问题 | 参考官方 USB 应用说明；优先评估 LAN 控制 |

# 11. 现场调试记录表

## 11.1 设备资产

| 电源编号 | 现场位置 | IP | 连接端口 | *IDN? 原始响应 | 电源组/EPB 通道 | 核验人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 192.168.1.101 |  |  |  |  |
| 2 |  | 192.168.1.102 |  |  |  |  |
| 3 |  | 192.168.1.103 |  |  |  |  |
| 4 |  | 192.168.1.104 |  |  |  |  |

## 11.2 参数与回读

| 时间 | 电源 | VSET/回读 | ISET/回读 | OVP/OCP | 实测 V/I/P | CV/CC | 限制/保护位 | 错误队列 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 12. 验收清单

☐ 四台设备均已通过 *IDN? 绑定型号、序列号、固件和 IP。

☐ 四台设备均已确认使用原生 2268；若仍保留 30000，已取得代理服务的身份、配置和协议。

☐ 所有有效电压设置均不超过 30 V。

☐ 不再把负电流、负功率或双向负载命令直接发给 PSW。

☐ 上电前自动或人工读取 VSET、ISET、OVP、OCP、输出状态和错误队列。

☐ 运行中记录实测 V/I/P、CV/CC、限制位、保护位和各支路电流。

☐ 同一电源组的高电流动作已通过容量验证或实施可靠错峰。

☐ 线缆、端子、保险、继电器和连接器容量均有记录。

☐ Remote Sense 接法经过低功率验证。

☐ 通信中断、保护触发、异常 CC 和电压跌落均能安全停机并留存证据。

☐ 单路、双路/多路、故障注入和回归试验均有可追溯记录。

# 13. 参考资料

本目录已保存以下厂家原始资料，文件哈希和下载地址见 `官方资料/README.md`：

`PSW Series User Manual Rev. N`

`PSW Series Programming Manual Ver. 2`

`PSW Quick Start Guide`

`PSW Series Brochure`

官方网站：

产品页：<https://www.gwinstek.com/en-US/products/detail/PSW-Series>

编程手册：<https://www.gwinstek.com/en-global/download/downloadFile/6624>

下载检索：<https://www.gwinstek.com/en-global/download/index?cate=93&down=0&key=PSW&ser=0&subcate=0>

# 14. 待现场核验项

1. 四台设备的实际型号分布、序列号和固件版本；

2. IP 192.168.1.101～104 与物理电源编号、EPB 分组的对应关系；

3. 历史 30000 端口是否仍有代理服务，以及其部署主机、启动方式和协议转换规则；

4. 当前有效 VSET、ISET、OVP、OCP 和输出模式；

5. 现场是否使用 Remote Sense，以及 Sense 线实际接点；

6. 每个电源组的线缆、保险、继电器、连接器容量；

7. 单路与并发工况下的峰值电流、功率限制和温升；

8. 程序是否仍执行 MTTfTest\Main_Frm.cs 中的历史电源初始化逻辑。